INSTRUKCJA OBSŁUGI

DETEKTORA GAZU

EDG – 3Pw5

( gazy wybuchowe , czad i ciśnienie )

Przenośny detektor gazu EDG – 3P jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania szczelności instalacji gazowej oraz pomiaru ciśnienia (różnicowego i względnego) .

Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi

oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania .

- Pomiar stężenia gazu :

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach

- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )

- stężenie gazu w jednostkach ppm.

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2620,

japońskiej firmy FIGARO, który wykrywa gaz ziemny (metan, etan) ,

LPG (propan,  butan) i tlenek węgla ( czad ) . Struktura sensora zawiera grzałkę

powodującą szybkie odparowanie gazu  , który do niej wniknął podczas pomiaru .

Umieszczenie sensora na elastycznym ramieniu umożliwia dokonywanie pomiarów

nawet w trudno dostępnych miejscach.

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się

w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ) .

- Pomiar ciśnienia różnicowego P2 – P1 :

Ciśnienie mierzone jest za pomocą czujnika MPX5050DP  ( z dwoma króćcami ) ,

firmy MOTOROLA . Wyprowadzone na zewnątrz obudowy króćce łączymy

za pomocą wężyka z punktem pomiarowym instalacji gazowej .

Pomiar jest prawidłowy gdy spełniony jest warunek  P2  >  P1.

Króciec  P2 podłączamy do punktu sieci, w którym panuje wyższe ciśnienie.

Króciec  P1 trzeba podłączyć do punktu sieci o niższym ciśnieniu.

Zmierzona wartość to ciśnienie różnicowe  P2 – P1 wyświetlane w dwóch skalach:

od   0,0   do 50 kPa

od   0,000  do 0.5 bara ( 500milibarów )

- Pomiar ciśnienia względnego :

Aby zmierzyć ciśnienie panujące w danym punkcie sieci łączymy go z króćcem P2.

Króciec  P1 jest niepodłączony (otwarty).

Zmierzona wartość to ciśnienie względne (powyżej atmosferycznego) w danym punkcie sieci ,  wyświetlane  w dwóch skalach:

od   0,0  do 50 kPa

od   0,000 do 0,5 bara ( 500 milibarów )

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny

i „przyjazny” sposób.

Użytkownik może wykorzystać wiele dodatkowych funkcji , ułatwiających pomiary :

- wybór rodzaju gazu

- regulacja zakresu pomiarowego ( czułości )

- pamięć wyników ostatniego pomiaru

- wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał  dźwiękowy )

- aktywowanie alarmu wibracyjnego

- odczyt napięcia akumulatorów

- możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru

- możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.

Miernik zasilają 4 akumulatorki typu AA, 1,2V/2500mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki

( znajdującej się w zestawie ) , podłączanej do gniazda zasilającego miernik . Producent

dostarcza także adaptor , umożliwiający ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda zasilającego .

Gdy dioda LED zgaśnie to akumulatorki są naładowane. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite 5,6 V.

Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 3,8 V  to urządzenie przestaje pracować.

W łatwy sposób można wymienić akumulatory na zapasowe .

Zamiast akumulatorków można stosować baterie alkaiczne AA 1,5V („ paluszki”) .

Zabronione jest ładowanie wyżej opisanych baterii.

Jeżeli sprawdzamy detektor gazem z zapalniczki to proszę wykonać test z odległości  3-5 cm, naciskają dźwignię przez krótki czas (np. 1 sekundę ) .

Nadmiar gazu grozi trwałym nasyceniem sensora.

DANE TECHNICZNE :

- typ sensora gazu :               – TGS2620 – C00 firmy FIGARO

- pomiar stężenia gazu :        – w skali DGW, od 0,0 % do 20 %

– w skali ppm, od 0  ppm  do 20000ppm

– alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej

częstotliwości i progu ustawianym przez użytkownika.

typ czujnika ciśnienia :       - MPX5050DP firmy MOTOROLA

- pomiar ciśnień :                  -  od 0,0  do 50 kPa

- od 0,000do 0,5 bara

- rozdzielczość  +/- 0,1 kPa (+/- 1 milibar )

- klasa miernika ciśnienia – 0,5

- zasilanie:  akumulatorki niklowo - wodorowe

4 x 1,2 V / 2500mAh  ( bez efektu pamięci – sformatowane )

czas ciągłej pracy - minimum 12 godzin

- czas ładowania akumulatorów -  od 10 do 15 godzin

- sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów – czerwona dioda LED obok gniazda

Gdy dioda zgaśnie to akumulatorki

są naładowane.

- temperatura pracy –   od -20(C do +50(C

- długość sondy –   330mm lub 450mm

- gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia

- wymiary obudowy :   180mm x 63mm x 27mm

- masa :   365 gramów