INSTRUKCJA OBSŁUGI

DETEKTORA GAZU

EDG – H2

z giętką szyjką i wentylatorem

( tylko wodór -  H2 / hydrogen )

Przenośny detektor gazu EDG – H2 jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym

do sprawdzania szczelności instalacji :

1.  Klimatyzacyjnych – w samochodach, zakładach, biurach i sklepach

2.  Chłodniczych – w chłodniach, lodówkach, ladach chłodniczych itp.

3.  Grzewczych – w budynkach, zakładach i innych obiektach.

4.  Pomp i wymienników ciepła

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości sensor półprzewodnikowy

H2 SS SENSOR-MICRO , brytyjskiej firmy EURO-GAS , który wykrywa wodór / hydrogen

(w czystej postaci , wodór w mieszaninie z azotem lub z innym gazem ).

Wielką zaletą tego sensora jest brak reakcji na inne gazy.

Nie reaguje na metan/etan , LPG, tlenki azotu , opary: alkoholu , rozpuszczalników ,benzyny , oleju napędowego, płynu hamulcowego , chłodniczego i płynu do spryskiwaczy.

Oprócz wodoru sensor reaguje tylko na tlenek węgla ( czad – CO ).

Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi

oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania .

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie wodoru w jednostkach ppm.

Sonda pomiarowa ( sensor z wentylatorem ) jest umieszczona na końcu giętkiej szyjki .

Takie rozwiązanie techniczne powoduje zasysanie gazu z najbliższego otoczenia ,

zwiększając skuteczność pomiarów .

Rurkę sondy można przedłużyć wężykiem o długości do 30 cm.

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięk , gdy stężenie gazu przekroczy próg zaprogramowany przez użytkownika. Dźwięk zmienia częstotliwość w zależności od stężenia gazu.

Im większe stężenie gazu , tym wyższy dźwięk.

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny

i „przyjazny” sposób.

Użytkownik może stosować funkcje ułatwiające pomiary :

- pamięć wyniku ostatniego pomiaru

- wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał  dźwiękowy )

- odczyt napięcia akumulatorów

- możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru

Miernik zasilają 3 akumulatorki litowe Li-ion  3,7V/3200mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki z gniazdem USB , typu A i parametrach 5V/1A , połączonej przewodem USB A – micro USB C z gniazdem zasilającym miernik.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED podświetlająca symbol akumulatorka,

znajdujący się poniżej klawiatury.  Gdy akumulatorki są naładowane to świeci niebieska dioda LED.. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite 12,4V.

Gdy napięcie sumaryczne akumulatorów spadnie poniżej 9V , to urządzenie przestaje pracować.

Detektor zawiera układy zabezpieczające akumulatorki przed przeładowaniem

i nadmiernym rozładowaniem oraz moduł ograniczający prąd ładowania do wartości

nie większej niż 1A.

Akumulatorki można ładować z gniazd USB innych urządzeń ( np. komputer , laptop ,

ładowarka samochodowa ) o napięciu 5V i wydajności prądowej minimum 1A.

Podczas użytkowania detektora należy przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji akumulatorków Li-ion. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe

z niewłaściwej eksploatacji akumulatorków Li-ion.

Uwaga :  duża ilość czystego wodoru grozi nasyceniem sensora.

DANE TECHNICZNE :

- typ sensora – H2 SS SENSOR MICRO, firmy EURO-GAS ,

żywotność minimum 5 lat

- pomiar stężeń gazów      – w skali ppm, od 0 ppm  do 32000 ppm

– sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu

progu ustawianego przez użytkownika

- zasilanie:  akumulatorki Li-ion

3 x 3,7 V /3200mAh   ( bez efektu pamięci – sformatowane )

czas ciągłej pracy - minimum 30 godzin

- czas ładowania akumulatorów -  od 9 do 10 godzin

- sygnalizacja stanu ładowania akumulatorów – czerwona i niebieska dioda LED

- wentylator  -  SEPA  ,  5 V DC  ,      0,7 m3 / h

rurkę wlotową sondy pomiarowej można przedłużyć wężem o długości do 30 cm

- temperatura pracy – od -20(C do +50(C

- długość sondy   –     430mm

- gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia

- wymiary obudowy :   165mm x 68/80mm x 27mm

- masa :     420  gramów