                              CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY
MC-1
                                                   ( pomiar ciśnienia-względnego )

Ciśnieniomierz MC-1 jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru
ciśnienia względnego gazów.
Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi.  
Pomiar ciśnienia względnego :

Przed podłączeniem do instalacji konieczne jest włączenie miernika.
Aby zmierzyć ciśnienie panujące w danym punkcie sieci łączymy go z króćcem
miernika ( 1/8 cala , męski ), za pomocą wężyka pomiarowego z szybkozłączem
i korkiem/zaślepką  ½ cala lub wężyka z szybkozłączem.
Zmierzona wartość to ciśnienie względne (powyżej atmosferycznego) w danym 
punkcie sieci , wyświetlane  w dwóch skalach:    

                                                                           od   0,0  do 0,1 MPa (megapaskal)
                                                                           od   0,0  do 1000 milibarów (1 bar)
Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny 

i „przyjazny” sposób.
Użytkownik może wykorzystać dodatkowe funkcje , ułatwiające pomiary : 

         - zapamiętanie ciśnienia początkowego
         - możliwość odczytania spadku ciśnienia
         - odczyt napięcia akumulatorów i ich pojemności wyrażonej w %.
         - możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.
Miernik zasilają 3 akumulatorki Li-ion 3,7V/1000mAh ( AA , 14500 ).

Akumulatorki zapewniają ciągłą pracę przez minimum 20 godzin. 

Ładowanie przez złącze USB typu C – 5V/1A.
Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda ładowania.
Gdy akumulatorki są naładowane to gaśnie dioda czerwona , a świeci dioda LED zielona.  

Detektor ma wbudowany moduł zabezpieczający akumulatorki przed przeładowaniem.
Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite powyżej 12V. Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 9V to detektor

wyświetla komunikat: AKU Stop. W takiej sytuacji trzeba doładować akumulatorki lub

wymienić je na zapasowe .  
DANE TECHNICZNE : 
· typ czujnika ciśnienia:       – MPX5100DP firmy FREESCALE
· pomiar ciśnienia:               -  od 0,0000  do 0,1000 MPa
                                                      - od 0 do 1000 milibarów ( 1bar )
                                                      - rozdzielczość:  1 milibar 
                                                      - klasa miernika  – 0,6
                                                      - dopuszczalna wartość ciśnienia 0,1400MPa
· zasilanie:  akumulatorki Li-ion , typ 14500 , AA
                             3 x 3,7V / 1000mAh
                 czas ciągłej pracy - minimum 20 godzin 
· temperatura pracy –   od -20(C do +50(C

· gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia
· wymiary obudowy :   180mm x 63mm x 27mm

· masa :   260 gramów
